Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване - медицинска апаратура за спешна диагностика и интензивно лечение по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020”
В техническата спецификация  е възможно да е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, тип или конкретен произход. 
Касае се за изделия с определен начин на работа/приложение и е невъзможно да се опише предмета на поръчката достатъчно точно и разбираемо по реда на чл.48, ал.1 от ЗОП, без подробно посочване. 
Ето защо навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, тип или конкретен произход на медицинските изделия да се чете и разбира „или еквивалентно/и”.

1. Анестезиологичен апарат със съвместими газов анализатор и пациентен монитор 

	№
	Изисквани технически параметри и характеристики:

	1. 
	Анестезиологичен апарат, подходящ за възрастни и деца;

	2. 
	Нисък разход на газове и възможност за работа с нисък поток;

	3. 
	Електронно контролиране на зададените параметри;

	4. 
	Ротаметричен блок за кислород, сгъстен въздух и райски газ;

	5. 
	Гарантирано подаване на 23% О2 при газова смес кислород/райски газ;

	6. 
	Екран: не по - малък от 10“, с цветен дисплей;

	7. 
	Възможност за автоматично обдишване с атмосферен въздух при липса на свеж газ;

	8. 
	Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода;

	9. 
	Начин на доставяне на газовата смес при анестезиологичното работно място- С декуплиране на свежите газове

	10. 
	Регулируем предпазен вентил за ограничаване на налягането при ръчно обдишване;

	11. 
	Външен извод за свеж газ за включване на отворена система за обдишване;

	12. 
	Допълнителен ротаметър за кислород с поток на свеж газ поне 0 до 10 L/min;

	13. 
	Автоклавируема компактна и мобилна обдишваща система;

	14. 
	Модул за отвеждане на отработените наркозни газове;

	15. 
	Абсорбер за въглероден двуокис – за многократна употреба, с възможност за автоклавиране, вместимост поне 1,2 L;

	16. 
	Възможност за надграждане със система за използване на еднократни, предварително напълнени, канистри за абсорбент на въглероден двуокис;

	17. 
	Възможност за работа с два изпарителя при съответно блокиране на неизползвания в момента изпарител;

	18. 
	Бронхиална/ендотрахеална аспирация – вакуум;

	19. 
	Възможност за измерване, контролиране и мониториране на следните дихателни параметри:

	20. 
	честота на дишане 

	21. 
	налягане в дихателните пътища

	22. 
	тидален обем

	23. 
	минутен обем

	24. 
	РЕЕР

	25. 
	пиково налягане

	26. 
	FiO2 /инспираторна концентрация на кислород/

	27. 
	Крива на налягането

	28. 
	Режими на обдишване: ръчно / спонтанно, oбдишване по обем /IMV/IPPV/CMV/;

	29. 
	Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа мин. 45 минути;

	30. 
	Кислороден байпас с максимум поне 70 l/min;

	31. 
	Автоматичен диагностичен тест след включване на апарата;

	32. 
	Режим на готовност (stand-by);

	33. 
	Тест за къмплаянс на системата, тест за лекаж в системата, тест за лекаж във вентилатора и тест на предпазните клапани;

	34. 
	Апаратът да бъде върху  мобилна количка с поне 3 чекмеджета за аксесоари и заключващи се колела ;

	35. 
	Вентилаторът да отговаря на следните минимални параметри:

	36. 
	Еднократен дихателен обем при обдишване по обем: 20 – 1400 ml; 

	37. 
	Дихателна честота: 4 – 60 bpm;

	38. 
	Съотношение вдишване към издишване (Ti:Te):   4:1 - 1:4;

	39. 
	Регулируем PEEP: 0 – 20 cmH2O;

	40. 
	Ограничаване на налягането Pmax: 15 – 70 cmH2O;

	41. 
	Инспираторна пауза: 0 – 50 %;

	42. 
	Инспираторен поток: 10 – 75 L/min;

	43. 
	Инспираторно налягане Pinsp: PEEP+5 до 65 cmH2O;

	44. 
	Софтуер / потребителски интерфейс на апарата на английски и на български език;

	45. 
	Апаратът да бъде окомплектован с:

	46. 
	Комплект пациентни шлангове за възрастни – 1 комл., силикон, с възможност за многократна стерилизация,

	47. 
	Шлангове за централно захранване с газове – кислород, въздух, райски газ и вакуум 3m

	48. 
	Шлаух за извеждане на отработените газове – 5m

	49. 
	Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата.

	
	Съвместим газов анализатор 

	50. 
	Газов анализатор за инспираторна и експираторна концентрация на N2O, СО2 и О2, както и анестетици - Изофлуран, Севофлуран, Енфлоран и Десфлоран.

	
	Съвместим пациентен монитор

	51. 
	Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер поне 15”;

	52. 
	Компактни размери: не по – големи от в/ш/д 320 x 410 x 160 mm;

	53. 
	Тегло не повече от 7 kg;

	54. 
	Възможност за изобразяване на 11 криви в реално време;

	55. 
	Възможност за работа при: температура 5 - 40°C, влажност 25% - 80%;

	56. 
	Бутони за бърз достъп до основни менюта;

	57. 
	Калкулатор на дозиране на лекарства;

	58. 
	На екрана на монитора да се изобразяват данните от газовия анализатор с криви и стойности на СО2, О2, N2O и анестетици / Изофлуран, Севофлуран, Енфлоран и Десфлоран/;

	59. 
	Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване; интервали - между 1 и 480 минути;

	60. 
	Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%;

	61. 
	Да измерва сърдечна честота в границите:

	62. 
	15-300 удара в минута,

	63. 
	за деца: 15 – 350 удара в мин.

	64. 
	16 различни анализа на аритмия;

	65. 
	Да има възможност за измерване на температура с два електрода едновременно;

	66. 
	Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 120 часа;

	67. 
	Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца;

	68. 
	ЕКГ: 3 отвеждания;

	69. 
	Аларми на приоритетен принцип: 3 нива на важност;

	70. 
	Функция Замразяване на екрана;

	71. 
	VGA видео изход;

	72. 
	Захранване: 100-240V, 50-60 Hz;

	73. 
	Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за 180 минути;

	74. 
	Вграден термопринтер за 3 криви; с възможност за запис на 8 сек. в реално време, алармени параметри, трендове;

	75. 
	В комплект с кабели и модули за измерване на:

	76. 
	EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който да разполага с филтър за ел. шумове предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор, кабелът да е за многократна употреба;

	77. 
	кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни, за многократна употреба;

	78. 
	нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за възрастни, за многократна употреба;

	79. 
	телесна тeмпepaтуpа – кожна, ректална, за многократна употреба;

	80. 
	Потребителски интерфейс на английски и на български език;

	81. 
	Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата.

	82. 
	Компонентите – анестезиологичен апарат, газов анализатори и пациентен монитор  да са произведени от един и същи производител и да са съвместими по между си;


2. Многофункционален ултразвуков апарат

	№
	Изисквани технически параметри и характеристики:

	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АПАРАТНАТА ЧАСТ:

	1. 
	Съвременна диагностична система, с компактен дизайн и пригодена за работа в стационара и при леглото на болния. Възможност за стабилно позициониране чрез заключване на всяко от 4-те колела.

	2. 
	Ширината на апарата да не е по-голяма от 55 см и теглото на апарата да не е повече от 85 кг с цел лесно и удобно придвижване между леглата на болните

	3. 
	Да има плосък дисплей с размер ≥ 19“, висока резолюция ≥ 1280х1024 и ъгъл на видимост поне 120о ляво/дясно и 90о горе/долу. Мониторът да е подвижен в четири посоки с възможност за наклон от поне 110о  и завъртане на поне 90о  в ляво/дясно. 

	4. 
	Да има поне четири  активни конектора за включване на мултичестотни фазови, конвексни, линеарни, вагинални и обемни трансдюсери, както и конектор за трансдюсер тип „писалка“.

	5. 
	Да има минимум седем поставки за различни трансдюсери и ултразвуков гел. Лесно сваляеми и лесни за почистване. Специализирана стойка за ендокавитарен трансдюсер.

	6. 
	Да притежава  контрол панел с вертикално регулиране с ход поне 14 см и завъртане в ляво и дясно от поне 45о. Наличие на QWERTY клавиатура в пълен размер с подсветени клавиши за въвеждане на текст, функционални клавиши и програмиране на системата

	7. 
	Вграден цветен сензорен екран на управление с размер ≥ 10“, възможност за промяна на наклона му от поне 20о и възможност да се използва с латексови ръкавици.

	8. 
	Наличие на контрол на функциите на апарата с жестове на сензорния екран. Потребителя да е в състояние да програмира различни функции за контрол с жестове.

	9. 
	Бърз старт на апарата – под 45 сек. за бърза реакция.

	10. 
	Апаратът да поддържа дълбочина на визуализация ≥ 1.5 см до 40 см.

	11. 
	Честотният диапазон да е ≥ 1.3 – 16.0 MHz и поддръжка на поне 11 вида трансдюсери

	12. 
	Максимална кадрова скорост –  поне 1000 кадъра/сек.

	13. 
	Апаратът да притежава голяма памет за съхранение на образи и видео ≥ 500 GB

	14. 
	Системата да поддържа програмиране на потребителски настройки – мин.300 броя

	15. 
	Операторът да може да програмира бутони по свое желание – поне 6 бр. 

	16. 
	Наличние на контрол на латералното усилване в поне 8 сегмента.

	17. 
	Наличие на минимум 6 USB 2.0 входа за трансфер на данни, като минимум два от тях да са в предната част на апарата

	18. 
	Наличие на HDMI, S-Video, Audio и LAN интерфейси

	19. 
	Експортиране на данни в следните формати: AVI, TIFF, DICOM, PDF, RTF, JPG

	20. 
	Възможност за  DICOM 3.0 свързаност

	21. 
	Наличие на ЕКГ интерфейсен модул с възможност за регулиране на усилването 

	22. 
	Наличие на интрегрирана работна станция за дигитално придобиване, съхранение и преглед на ултразвукови изследвания с възможност за експорт на USB, CD, DVD

	23. 
	Вградени в апарата пакети за измервания и отчети за всички типове ехографски прегледи

	24. 
	Да поддържа измервания и изчисления на архивирани изследвания

	25. 
	Апаратът да поддържа Wi-Fi свързаност и възможност за директен безжичен експорт на образи и видео на мобилни устройства 

	26. 
	Наличие на CD/DVD устройство

	27. 
	Устройство за подгряване на гела с възможност за регулиране на температурата и светлинна индикация

	
	ОБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

	28. 
	Наличие на бутон за автоматична отимизация на поне следните параметри: сивата скала, TGC, в „В“ режим и на усилване в цветен и  мощностен доплер и на усилване, базова линия, скала, PRF, WF в пулсов доплер 

	29. 
	Наличие на софтуер за мултипроекционно пространствено наслагване на образи от поне 8 сканирания под различен ъгъл

	30. 
	Наличие на софтуер тъканни хармоници и на възможноьт на оптимизиране на динамичния контраста

	31. 
	Да поддържа режими на работа: 2D,  М режим и цветен М режим, анатомичен М-режим, спектрален доплер, непрекъснат доплер, тъканен доплер с възможност за оценка на лявокамерната диастолна функция, цветен тъканен доплер, мощностен тъканен доплер,  тъканен доплер в М режим, спектрален тъканен доплер, ТД с количествен анализ, дуплекс и триплекс режими

	32. 
	Операторът да може да избира различни работни честоти, както в двуразмерен и хармоничен образ, така и при цветен и доплер режими

	33. 
	Дигитално увеличение - поне 10 кратно, с висока резолюция за определен регион на интерес. Възможност за представяне на клиничния образа на площа на целия екран.

	34. 
	Наличие на технология за подобряване на контрастната резолюция

	35. 
	Наличие на режим за редукция на зърнисти артефакти

	36. 
	Наличие на софтуер за 3D аквизиция – тип сбоводна ръка, работещ в режими В, Color и Power Doppler

	37. 
	Наличие на софтуер за панорамно изобразяване с индикатор за скоростта на движение. За режими B и Power Doppler

	38. 
	Наличие на вграден в апарата образователен режим за самообучение с инструкции за визуализиране на разлчини органи, планове и проекции за сканиране

	39. 
	Възможност за опционално добавяне на режим за прецизна визуализация на иглата при биосия

	40. 
	Възможност за работа с вградена батерия - опционално

	Задължително включени трансдюсери:

	41. 
	Мултичестотен фазов кардиологичен трансдюсер със следните параметри:
  - Честотна лента ≥  1.4 - 4.5 MHz
  - Брой елементи – минимум 60  

  - Поле на визуализация – минимум 90о
  - Да работи в мулти-честотен диапазон в 2D режим 

  - Да има поне 3 хармонични честоти и три доплерови честоти.     

	42. 
	Мултичестотен конвексен трансдюсер за абдоминална, АГ и съдова ехография със следните параметри:
  - Честотна лента ≥  1.4 - 5.5 MHz 
  - Брой елементи – минимум 128

  - Поле на визуализация – минимум 110о
  - Да работи в мулти-честотен диапазон в 2D режим с избор на поне 3 честотни диапазона
  - Да има поне 3 хармонични честоти и три доплерови честоти.            

	43. 
	Мултичестотен линеен трансдюсер за щитовидна жлеза, ортопедия, съдове, гърди и повърхностни структури със следните параметри:
 - Честотна лента ≥  4.0 - 13.0 MHz 
 - Брой елементи – минимум 128  

 - Поле на визуализация > 250 мм    
- Да работи в мулти-честотен диапазон в 2D режим с избор на поне 3 честотни диапазона
  - Да има поне 3 хармонични честоти и три доплерови честоти.             

	Допълнителни опции за надграждане:

	44. 
	Софтуер за стрес ехо, 2D стрейн/стрейн рейт

	45. 
	Софтуер за измерване комплекса на интима-медия

	46. 
	Софтуер за еластография без нужда от мануална пулсова компресия с възможност за измеравне на дистанция, площ, отношение, цветна еластограма, оценка на граничната зона между суспектната и здравата тъкан

	47. 
	3D/4D софтуер и трансдюсер за АГ диагностика


3. Система за дигитализация на рентгенови изследвания

	№
	Изисквани технически параметри и характеристики:

	1. 
	Компактен дизайн, позволяващ монтаж на бюро

	2. 
	Резолюция 10 pixels / mm или по - добра 

	3. 
	Производителност ≥ 70 плаки (18 x 24 cm) / час 

	4. 
	Рамери: ≤ 60х60х40см / ДхШхВ /

	5. 
	Поддържани размери касети – 18/24см, 15/30см, 24/30см, 35/35см, 35/43см

	6. 
	Възможност за регистрация на спешен пациент

	7. 
	DICOM Send налична опция

	8. 
	DICOM Patient CD (създаване на пациентско CD или експорт на образите на USB флашка в DICOM формат и включен софтуер за отваряне и визуализация 

	9. 
	Автоматична корекция на мъртви пиксели, автоматична корекция на яркост и контраст, изобразяване без решетка, редукция на шум и др. 

	10. 
	Сравняване на образи един до друг 

	11. 
	Опционална възможност за модул за статистика, позволяващ интерпретация на всяка дейност на системата 

	12. 
	SQL база данни 

	13. 
	Автоматично премахване на линии от растер

	14. 
	Експорт на изображенията във формати: JPEG, TIFF, BMP, DICOM

	15. 
	E-mail функция без нужда от допълнителен софтуер

	16. 
	Опционална възможност за надграждане със софтуер за предоперативно планиране

	17. 
	Опционална възможност за надграждане с пълен пакет инструменти за измервания на гръбначен стълб

	18. 
	Диагностична компютърна станция:

• процесор: мин. Intel® Core i5

• памет: мин. 8 GB  

• 2 x HHD 1TB RAID

• CD/DVD записващо устройство

•  в окомплектовка с: оптична мишка и клавиатура 

• ОС MS Windows 

	19. 
	Монитор минимум 23" 

	20. 
	Резолюция на екрана 1920 x 1080 Pix или по – добра

	21. 
	Включена в комплекта 1 бр. CR касета с плака 35 x 43 cm

	22. 
	Опционална възможност за надграждане с достъп на мобилно устройство до системата – таблет или лаптоп

	23. 
	Включен в комплекта сух медицински принтер с възможност за монтаж на бюро

	24. 
	Принтерът да е свързан със система чрез DICOM връзка

	25. 
	Принтерът да работи с два размера филми едновременно

	26. 
	Принтерът да има производителност ≥ 75 филма (35 х 43 cm) / час

	27. 
	Принтерът да има резолюция ≥ 320 ppi

	28. 
	Принтерът да поддържа следните размери филми - 18/24см, 24/30см, 35/35см, 35/43см

	29. 
	Принтерът да е компактен с тегло ≤ 90 кг 

	30. 
	Принтерът да е със зареждане на дневна светлина


Участниците задължително трябва да представят Проспекти/Каталози на български език, съдържащи пълно описание на техническите показатели и параметри на оферираното от тях оборудване.

· Когато участника поставя в офертата си проспекти/каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени, или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин.
Специфични изисквания към предлаганото оборудване:

1. Предлаганото оборудване трябва да отговаря изцяло на изискванията, описани в „Техническата спецификация” или да притежава по-добри параметри. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация. Участникът следва да представи подробни каталози с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганото оборудване. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

2. Оферираното оборудване трябва да бъде доставено, монтирано, настроено и въведено в експлоатация.

3. Офертата трябва да включва доставка, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, вкл. гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

4. Предложеното оборудване да бъде фабрично ново, произведено не по-рано от 01.01.2017 г., да не е било демонстрационно, да не е рециклирано. 

5. Минималният гаранционен срок на оборудването да е 12 (дванадесет) месеца след пускането му в експлоатация. 

6. Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от 30 ( тридесет) календарни дни, след получаване на Възлaгателно писмо от възложителя. Участник предложил по-дълъг срок на доставка ще бъде отстранен от участие.

7. Участникът трябва да предостави необходимото обучение на персонал на възложителя, съгласно препоръките на производителя.



